采购需求

（一）项目介绍：

1、项目名称：郎溪县人民医院纯水设备采购项目

2、项目地点：郎溪县

3、本项目为郎溪县人民医院纯水设备采购项目。

（二）、具体参数要求、

| 1 | 大流量整体直通型纯水机，内镜中心工作站及清洗机的纯水供应。 |
| --- | --- |
| *2 | 流量≥700L/H，额定电压380V,产品水质完全符合《软式内镜清洗消毒技术规范WS 507-2016》的用水要求。 |
| 3 | 进水电磁阀自动控制进水功能。 |
| 4 | 具备无水保护、压力保护、应急处理及在线维护等多种装置。 |
| 5 | 可直接与消毒设备对接。 |
| 6 | 可根据各使用点的不同用水要求可做到统一、分路恒压供水。 |
| 7 | 具有多功能检测，可实现水质、流量、压力等在线显示、液晶触摸式控制系统实时显示 |
| 8 | 具有纯水储水一键消毒功能 |
| 9 | 回收率≥70% |
| 10 | 离子去除率≥99% |
| 11 | 内毒素、细菌去除率≥99% |
| 12 | 供水压力：0.2Mpa-0.4Mpa |
| 13 | 需配置自动除去水龙头及管道生物膜的专用设备，数码显示电机定时控制除垢液体进行管道细菌生物膜的处理（需提供设备实际图片） |
| *14 | 保证设备产水水质细菌总数≤10CFU/100mf。 |
| 15 | 纯水供水：（1）纯水箱：两个304不锈钢管无菌水箱，容积为500L，佩带呼吸器、液位装置。（严禁采用波纹式水箱） （2）采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求，供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。 （3）纯水泵要求：材质为不锈钢。 |
| 16 | 砂滤器：罐体材质为玻璃钢，容量≥1044型，配有自动控制阀，采用精制石英砂； |
| 17 | 炭滤器：罐体材质为玻璃钢，，容量≥1044型，配有自动控制阀，采用椰壳活性炭； |
| 18 | 精密过滤器：材质为PP，单芯； |
| 19 | 采用聚酰胺材质超低压反渗透膜，型号 4040，膜数量3支，膜壳采用不锈钢材质；反渗透膜需采用进口品牌，脱盐率不低于97%，建议品牌 海德能、陶氏。 |
| 20 | 抑菌功能：设备全自动运行，可设置周一到周日的自动开、停机时间，待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生。反渗透膜自动冲洗，间隔时间可调，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗。停用后，具有反渗透膜及管道自动冲洗功能，防止系统细菌滋生。 |
| 21 | 消毒功能：可预约式全自动管路及纯水箱消毒功能及全自动RO系统消毒功能。消毒运行后具有声音提示，在线显示运行时间、并记录消毒液清洗运行时间，并可对消毒运行是否完整进行验证，确保消毒的安全。 |
| 22 | 系统组成：预处理系统+反渗透系统+纯水储存恒压供水系统+紫外线杀菌系统+全自动消毒系统组成 |
| 23 | 中标方负责安装设备需要接通管路回路，加装流量控制系统可调节流速。 |

注：包含管道安装费用。

（三）供应商资格要求：

（详见采购公告）

（四）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照；（扫描件并加盖供应商电子签章）

2、法定代表人授权书；（按规定格式）

3、采购需求中要求提供的其他证明文件。

（五）合同主要条款：

1、付款方式：安装验收合格后支付合同价的50%，一年内付40%，剩余10%质保期后一次性付清。（无息）

2、履约保证金：/。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

（六）交货地点：采购人指定地点

（七）交货及提供服务时间要求：合同签订后30天（日历天）内完成供货（送货上门）、施工安装、检测验收合格后交付使用

（八）其他要求：